Digital Sampling Oszilloskop

Datenübertragung vom PC zum DSO

Byte 0:		AA			= Startbyte

Byte 1:		trg_setting		= Triggereinstellungen für CH1 und CH2

Byte 2:		trigger_v_value	= Einstellung des Triggerzeitpunkts in der Vertikalen.

Byte 3:		trigger_h_value	= Einstellung des Triggerzeitpunkts in der Horizontalen.

Byte 4:		sample_rate		= Abtastrate / div

Byte 5:		input_voltage_ch1	= Einstellung der Eingangsspannung / div, Kanal 1

Byte 6: 	input_voltage_ch2	= Einstellung der Eingangsspannung / div, Kanal 2

Byte 7:		settings		= Einstellungen CH1 und CH2

Byte 8:		FF			= Stopbyte

Beschreibung der empfangenen Bytes

Byte 1:	 trg_setting

Bit 0	0 = Trigger auf steigende Flanke

1 = Trigger auf fallende Flanke

Bit 1	0 = Single Shot Trigger

1 = dauerhafter Trigger

Bit 2	0 = interner Trigger

1 = externer Trigger

Bit 3	0 = Trigger auf Kanal 1

1 = Trigger auf Kanal 2

Bit 4/5	00 = beide Kanäle deaktiviert

01 = Kanal 1 aktiviert

10 = Kanal 2 aktiviert

11 = Kanal 1 und 2 aktiviert

Bit 6	0 =

1 =

Bit 7	0 = Trigger für Single Shot aus

1 = Trigger für Single Shot aktiviert

Byte 2: trigger_v_value

00 – FF = Triggerschwelle in der Amplitudenachse.

Byte 3: trigger_h_value

00 – FF = Triggerschwelle in der Zeitachse.

Byte 4: sample_rate

0x01		200 MHz

0x02		100 MHz

0x03		50 MHz

0x04		20 MHz

0x05		10 MHz

0x06		5 MHz

0x07		2 MHz

0x08		1 MHz

0x09		500 kHz

0x0A	200 kHz

0x0B	100 kHz

0x0C	50 kHz

0x0D	20 kHz

0x0E		10 kHz

0x0F		5 kHz

0x10		2 kHz

0x11		1 kHz

0x12		500 Hz

0x13		200 Hz

Byte 5 and Byte 6: input_voltage_ch1 & ch 2

0x01		2 mV / div

0x02		5 mV / div

0x03		10 mV	/ div

0x04		20 mV	/ div

0x05		50 mV	/ div

0x06		100 mV / div

0x07		200 mV / div

0x08		500 mV / div

0x09		1 V / div

0x0A	2 V / div

0x0B	5 V / div

0x0C	10 V / div

Byte 7: settings

Bit 0	0 = Channel 1, DC Kopplung

1 = Channel 1, AC Kopplung

Bit 1	0 = Channel 1, 1 MOhm Eingangswiderstand

1 = Channel 1, 50 Ohm Eingangswiderstand

Bit 2	0 =

1 =

Bit 3	0 =

1 =

Bit 4	0 = Channel 2, DC Kopplung

1 = Channel 2, AC Kopplung

Bit 5	0 = Channel 2, 1 MOhm Eingangswiderstand

1 = Channel 2, 50 Ohm Eingangswiderstand

Bit 6	0 =

1 =

Bit 7	0 =

1 =

DSO Beschreibung

2 Eingänge, externer Triggereingang, maximale Eingangsspannung = 100 V

ADC08200 	200 MHz A/D Wandler

LM6574	4x Analog Multiplexer

OPA659/656	Eingangsverstärker

Spannungsmessung :

Fullscale	Verstärkung	Referenzspannung

20 mV		x30		0,6 V

50 mV		x30		1,5 V

100 mV	x30		3 V

200 mV	x3		0,6 V

500 mV	x3		1,5 V

1000 mV	x3		3 V

2 V		0,333		0,6 V

5 V		0,333		1,5 V

10 V		0,333		3 V

20 V		0,033		0,6 V

50 V		0,033		1,5 V

100 V		0,033		3 V

Zeitbasis und Sampleraten

Takt		Zeit (1/f)	Time / Division	Gesamtzeit

200 MHz	5 ns		50 ns			5 µs

100 MHz	10 ns		100 ns			10 µs

50 MHz	20 ns		200 ns			20 µs

20 MHz	50 ns		500 ns			50 µs

10 MHz	100 ns		1 µs			100 µs

5 MHz		200 ns		2 µs			200 µs

2 MHz		500 ns		5 µs			500 µs

1 MHz		1 µs		10 µs			1 ms

500 kHz	2 µs		20 µs			2 ms

200 kHz	5 µs		50 µs			5 ms

100 kHz	10 µs		100 µs			10 ms

50 kHz		20 µs		200 µs			20 ms

20 kHz		50 µs		500 µs			50 ms

10 kHz		100 µs		1 ms			100 ms

5 kHz		200 µs		2 ms			200 ms

2 kHz		500 µs		5 ms			500 ms

1 kHz		1 ms		10 ms			1 s

500 Hz		2 ms		20 ms			2 s

200 Hz		5 ms		50 ms			5 s